天津市西青医院健康体检科外出体检租赁大客车和放射体检车项目采购公告
一、采购项目名称
天津市西青医院健康体检科外出体检租赁大客车和放射体检车采购项目
二、采购单位
天津市西青医院健康体检科
三、采购项目概况
为保障健康体检科中高考、中小学生、征兵体检等外出体检任务，需要租赁符合要求的大客车接送医护人员、运送体检物资，租赁放射体检车拍摄“胸片”。
1、 采购方式：自行采购。
2、 预算金额：大客车：人民币650元/天/辆（包含驾驶员服务费、油费、维修保养费、保险费、过路费、水费、等一切费用）；放射车：人民币1700元/天/辆（包含车辆费用、车载X线机费用、各项保险费、道桥费、车辆年审费、管理费及税金等一切费用）。
3、 付款方式：每次专项体检结束后按照实际用车天数结算。
4、 本次租赁服务期限为2026年3月1日——2027年2月28日。
四、采购需求
（一）外出体检大客车要求
1. 车辆资质：具备有效行驶证、道路运输经营许可证，车辆年检合格，保险齐全（含交强险、商业三者险≥300万）。
2. 车辆标准：车龄≤5年，核载人数≥35座，车况良好，空调、座椅、安全带等设施完好，配备应急救援工具。每日保证车辆内外干净整洁。
3. 驾驶员要求：持A1驾驶证，驾龄≥5年，无重大交通事故记录，熟悉交通法规及体检相关线路。
4. 安全保障：车辆需安装GPS定位系统，支持实时监控，定期进行安全检测并提供报告。
5.甲方安排的每条行车路线，乙方应做到专人、专线、专车。服务车辆在履行合同期间如因维修或保养，必须调派同等条件、车况的车辆，并告知甲方同意后方可接载甲方员工。
6.合同执行期间，乙方在行车载客时必须遵守交通法规按规定执行，确保乘客安全。如行车中发生交通事故，造成人员伤亡或车辆损坏，由乙方承担所有责任。
7.乙方遇有甲方租赁通勤车增减或调整发车时间及车次，应积极配合做好车辆调度，并按照甲方要求提供通勤车服务。
8.甲方人员在乘坐班车时，如对供应商驾驶员服务不满意，可向甲方班车主管或现场调度反映，经双方确认属实，视情节甲方有权要求乙方更换驾驶员。
9.供应商不能在旅游旺季抽调或更换运行的班车，如遇车辆需要维修的情况需先和甲方协商同意后执行。
10.乙方每月须接受甲方的监督考核。
（二）放射体检车要求
1.车辆及设备资质：具备有效行驶证、道路运输经营许可证，车辆年检合格，保险齐全（含交强险、商业三者险≥300万）。车龄≤5年，车况良好，空调、座椅、安全带等设施完好，配备应急救援工具。每日保证车辆内外干净整洁。
2.车辆需具备有效的行驶证、道路运输证、特种设备使用登记证，配备的放射体检设备（如DR机等）需具有医疗器械注册证、生产许可证，设备经法定检验机构检测合格并在有效期内，车辆符合放射性污染防护相关标准，具备有效的防护检测报告。
3.车辆及设备性能：车辆需满足复杂路况行驶要求，配备稳定的供电系统、空调系统及设备固定装置，确保放射设备在运输及使用过程中不受损、运行稳定；放射设备成像质量清晰，满足临床体检诊断需求，设备操作便捷，能保证一天完成500人的拍摄任务，支持快速开展体检工作。
4.配套服务：供应商需配备持有相关资质证书、熟悉放射设备操作及维护的专职技术人员，负责设备的安装、调试、操作及日常维护，确保体检过程中设备正常运行；技术人员需严格遵守放射防护相关规定，保障医护人员及体检人员的健康安全；供应商需提供设备故障应急处理方案，承诺在设备出现故障时1小时内到达现场维修，确保体检工作不受影响。
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	序号
	项目需求
	标准配置内容
	数量
	单位

	1. 
	医疗车
	排放标准须符合用户当地登记挂牌要求。
	1
	辆

	2. 
	车载数字化医用X射线摄影系统
	用于医疗车胸部X线摄影。
	1
	套

	3. 
	铅防护机房
	1）防护标准：X线防护水平符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）内的要求；
2）防护措施：机房四周采用高密度铅全面防护，防护当量不小于3mm/pb，铅板接缝交叠固定，射线照射方向背离X线操作台；
3）前、后电动铅防护门，操作台一侧设置铅玻璃观察窗；
4）机房门安装射线警示红灯和电离辐射警示标志；
5）车载专用L型X光操作台，安装X光操作台对防护机房对讲系统；
6）铅房内设视频监控系统1套；
7）铅房内设置排风扇1套。
	1
	套

	4. 
	空调
	铅房内壁挂空调；
	1
	台

	5. 
	
	DR操作区壁挂空调；
	1
	台

	6. 
	服务设施
	1）衣帽钩2个；
2）垃圾桶1个；
3）UPS不间断电源1套；
4）整车布置网线及网络端口。
	1
	套

	7. 
	照明设施
	车顶两侧安装LED长条照明灯
	1
	套

	8. 
	配电系统
	配电箱（包含空气开关、指示灯等）
	1
	套

	9. 
	
	车内电源插座若干
	1
	套

	10. 
	
	专用接地装置（接地钎子、接地线、榔头）
	1
	套

	11. 
	
	30米电缆盘(220V)
	1
	套


移动医疗体检车项目需求
	
	总长（mm）
	≥5990

	
	总宽（mm）
	≥2090

	
	总高（mm）
	≥2700

	
	公告座位
	≥3座（含司机椅）

	车
身
配
置
	车身结构
	普通承载式底盘

	
	司机椅
	主驾驶6向可调座椅

	
	乘客椅
	双人可调座椅

	
	侧窗
	主、副驾驶为电动升降窗，其余为全封闭式钢化玻璃；

	
	自动破窗器
	有安全锤

	
	内饰
	全包性内饰

	
	仪表台
	3.5吋断码仪表

	
	窗帘
	遮阳帘/全车窗帘

	
	地板
	耐磨地板革

	
	乘客门
	右侧手动全开侧拉门

	
	司机窗
	电动

	
	后视镜
	电动调节电加热除霜带侧转向灯后视镜

	
	车身颜色及图案
	可根据客户需求定制颜色

	电
器
配
置
	空调系统
	电动前空调+前暖风

	
	暖风系统
	

	
	视听系统
	播放器

	
	电/气喇叭
	电喇叭

	
	灭火装置
	发动机舱自动灭火装置



车载X线机项目需求
	[bookmark: _Toc504677389]项目需求
	详 细 技 术 参 数 说 明

	1. 
	电源条件
（具备专利证书）
	

	2. 
	
	· 电源频率：50Hz±1Hz；
· 电容储能技术：配备二级电容储能系统，即插即用无需充电环节，降低了用户外出体检时电源使用要求；

	3. 
	高压发生装置
	

	4. 
	
	高频逆变恒压控制技术：输出的X射线具有波形稳定、患者剂量低、曝光时间短、精度高和重复性好等优点；
微处理器控制技术：可进行APR摄影，满足各部位检查诊断，提供多种自诊断程序；
· 最大功率：50KW；
· 逆变频率：40kHZ；
· 摄影管电压：40kV-150kV；
· 摄影管电流：10mA-710mA；
· 加载时间：0.001s-10s；

	5. 
	X射线管
	

	6. 
	
	旋转阳极X射线管球，高千伏，满足各种程序诊断要求；
X射线管组件通过其周围空气流进行冷却，X射线管组件中配置有热保护开关；
· 大/小焦点值：1.2mm/0.6mm；
· 最高工作电压：150kV；
· 焦点功率：20KW/46KW；
· 阳极热容量：150kHU；

	7. 
	限束器
	

	8. 
	
	电动限束器，照射野范围内连续可调。阻挡漏射线，减少产生二次射线的区域，提高射片的清晰度；
· 固有滤过：1.5mmAl；
· 附加滤过：0.5mmAl；

	9. 
	平板探测器
	

	10. 
	
	· 探测器类型：直接生长非晶硅碘化铯，整板非拼接；
· 有效面积：17〞× 17〞；
· 像素矩阵：3072×3072；
· 像素尺寸：140 μm；
· 空间分辨率：3.6 LP/mm；
· A/D转换数位：16 bits；

	11. 
	车载X光机架
	

	12. 
	
	车载专用机架承载结构，X射线管与探测器同步升降，能够适应不同的路况要求。

	13. 
	图像处理系统
	

	14. 
	
	工作站：集成控制一体化操作台
显示器：24英寸液晶显示器；
CPU：≥3.0GB，双核i5处理器；
内存：8GB；
硬盘：256GB固态+1TB机械硬盘；

	15. 
	
	· 中文操作界面；
· 模式可选择：健康体检等；
· 体检软件支持：登记录入（身份证/扫描枪/批量导入）、智能采集、存储、传输、格式化报告生成等；
· DICOM浏览器：标准DICOM3.0接口，可采阅原始图像、图像预览、预览报告内容，可选择开/关图像降噪、图像增强、图像平滑、图像锐化、组织均衡等功能；
· 打印功能：标准 DICOM Print SCU 接口，支持多种尺寸的胶片打印，支持市场上的多种品牌胶片打印机；
· 个性化管理：可选择拍摄部位、体型、体位，支持图像裁剪、图像旋转、图像翻转、添加备注、添加标记、正负片显示、接受/拒绝影像等功能；
· Worklist功能：具备DICOM WORKLIST，可输入病人资料，已输入的病人资料可在WORKLIST列表中配对确认。

	16. 
	滤线栅
	N=40Line/cm，r=10：1，Size=18〃*18〃，f=180cm。

	17. 
	高压电缆
	 75kv×2条。

	18. 
	技术文件
	使用说明书、合格证等。



五、供应商资格要求 
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（经营范围包含车辆租赁、医疗器械租赁或相关服务）。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关车辆及设备的所有权证明或合法租赁证明、技术人员资质证书等。
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函。
6. 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。 
六、报名需提供的资料：
1.报名单位须提供在有效期范围内的营业执照复印件加盖公章；
2.申报企业具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，出具承诺书并加盖公章。
3.报名单位须提供法人身份证明书/法人代表授权书原件（格式自拟）、法人/被授权人身份证复印件：
（1）若为法人报名，须提供法人身份证明书原件和法人身份证明复印件（如身份证、护照）；
（2）若为被授权人报名，须提供法人代表授权书原件（需由法人签字或盖章并加盖公章）和被授权人身份证明复印件（如身份证、护照）。
4.后续所需其他材料根据我方安排随时递交。
七、公示及报名时间、地点、联系人及联系方式：
1.公示时间：2026年2月10日至2026年2月12日
[bookmark: _GoBack]2.报名时间：2026年2月12日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:00（北京时间）
3.报名地点：天津市西青医体检科
4.联系科室：健康体检科
5.联系人及联系电话：毕洪江  18522624929
